DICOM CD 데이터 밸리데이션 툴킷 사용자 매뉴얼

2006년 7월

식품의약품안전청 전자의료기기팀

연세대학교 MI3L 연구실

목  차

1. DICOM CD 데이터 벨리데이션 툴킷의 개발목적	4

2. DICOM CD 데이터 벨리데이션 툴킷 설치 및 삭제	5

2.1. DICOM CD Data Validation Toolkit 설치	5

2.2. 프로그램 제거	8

3. DICOM CD 데이터 벨리데이션 툴킷의 개요	10

3.1. DICOM CD Data Validation Toolkit 실행	10

3.2. DICOM CD Data Validation Toolkit의 주요 내용	11

4. DICOM CD 데이터 벨리데이션 툴킷의 기능	12

4.1. File 경로 검색	12

4.1.1. 기능의 목적	12

4.1.2. 사용 방법	12

4.2. DICOM File Validation	13

4.2.1. 기능의 목적	13

4.2.2. 사용 방법	13

4.3. DICOM File Image & DICOM Tag Information Viewer	17

4.3.1. 기능의 목적	17

4.3.2. 사용 방법	17

4.4. DICOM File Validation 결과 저장	25

4.4.1. 기능의 목적	25

4.4.2. 사용 방법	25

4.5. DICOM File Validation 결과 인쇄	26

4.5.1. 기능의 목적	26

4.5.2. 사용 방법	26

4.6. DICOM File Validation 결과 전송	27

4.6.1. 기능의 목적	27

4.6.2. 사용 방법	27

4.7. DICOM Data 수정	30

4.7.1. 기능의 목적	30

4.7.2. 사용 방법	30

4.8. 프로그램 종료	35

4.8.1. 기능의 목적	35

4.8.2. 사용 방법	35

5. 툴킷 관련 문의처	37

5.1. 툴킷 개발 관련 문의처	37

5.2. 툴킷 배포 관련 문의처	37

DICOM CD 데이터 벨리데이션 툴킷의 개발목적

1999년 PACS (Picture Archiving and Communication System)에 대한 보험수가가 인정된 후, PACS설치가 활성화되어 현재 PACS가 설치되어 있는 병원은 전국적으로 300여 곳에 달하고 있다. 이렇게 많은 병원들이 PACS를 구축하고 있는 이유는 환자들에게 보다 나은 의료 서비스와 혜택을 제공하기 위함이다. 그러나 잘못 구성된 DICOM, DICOMDIR File이나, 표준을 따르지 않는 DICOM CD Data를 PACS 환경으로 반입하는 과정에서 많은 불편을 초래하고 있다. 특히 대형 병원의 경우 하루 반입(import)/반출(export)하는 DICOM CD의 수가 30~40건에 달하고 있고, 그 중 DICOM CD에 문제가 있어 반입하기가 어려운 경우가 종종 발생하고 있다.

위와 같은 문제는 의료영상장비에서 생성되는 image가 DICOM 표준을 따르지 않거나, 과거의 ACR/NEMA 2.0 표준을 따르는 경우에서 그 원인을 찾을 수 있다.

이는 PACS 관리를 담당하고 있는 운영 팀들의 업무를 가중시키며, 환자들에게 시간적, 경제적, 그리고 물리적인 불편을 발생시키고 있는 한편, 한시적인 문제 해결을 위한 부가적인 비용 지출을 초래하고 있는 실정이다. 때문에 본 DICOM CD Data Validation Toolkit은 DICOM, DICOMDIR File을 검증하고 문제점을 확인 한 후, 필요에 따라서 그 값을 수정하거나 해당 병원 또는 업체에서 해결하는 방법을 제시하는 한편, DICOM CD Data가 DICOM 3.0 표준에 의하여 바르게 구성되었는가를 검증함으로써 환자들에게 보다 양질의 의료서비스를 제공하도록 하는데 그 목적이 있다.

DICOM CD 데이터 벨리데이션 툴킷 설치 및 삭제

DICOM CD Data Validation Toolkit 설치

프로그램 실행File을 더블클릭하면 InstallShield Wizard가 프로그램 설치를 준비한다.

InstallShield Wizard의 프로그램 설치 준비가 끝나면 위와 같은 창이 뜨고 “Next”버튼을 클릭하면 바로 설치가 시작된다.

설치가 시작되기 전 프로그램이 설치될 경로를 설정할 수 있다.

“Change”버튼을 클릭하여 원하는 경로를 찾는다.

원하는 경로를 설정하고 “확인”을 클릭한 다음 “Next”를 클릭하면 설치가 진행된다.

프로그램 제거

이미 설치되어있는 프로그램을 제거하고자할 때 역시 설치할 때와 동일하게 프로그램 설치File을 더블클릭하면 된다.

프로그램을 삭제하기 전에 기존의 프로그램 구성요소를 변경할 것인지, 아니면 재설치 할 것인지, 아예 삭제할 것인지를 묻는 창이 나온다. 용도에 맞는 사항을 선택한 다음 “Next”버튼을 클릭하면 다음 단계가 진행된다.

“Next”버튼을 클릭하면 사용자의 선택을 다시 한 번 확인하는 대화창이 나타난다.

“예(Y)”를 클릭하고 나서 프로그램 삭제가 끝나면 “Finish”버튼을 클릭하여 프로그램 삭제를 완료한다.

“제어판” → “프로그램 추가/제거”에서 “DICOM Validation Toolkit”을 찾아 “변경/제거”버튼을 클릭하여 삭제하는 방법도 있다.

DICOM CD 데이터 벨리데이션 툴킷의 개요

DICOM CD Data Validation Toolkit 실행

DICOM CD Data Validation Toolkit의 실행 File 아이콘을 더블클릭하면 위 그림과 같은 실행 초기 화면이 뜬다.

DICOM CD Data Validation Toolkit의 주요 내용

DICOM CD Data Validation 기능, 인쇄, 저장, DICOM Viewer, 전송, DICOM Data 수정 기능이 있다. 실행 초기 화면에 있는 6개의 기능 버튼들은 Validation 파일 목록에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭을 통해 동일하게 이용할 수 있다.

DICOM CD 데이터 벨리데이션 툴킷의 기능

File 경로 검색

기능의 목적

이 기능은 Validation 하고자 하는 데이터의 위치를 검색하기 위한 기능으로, DICOM CD Data를 Validation 하기 전에 필수적으로 거쳐야 하는 과정이다.

사용 방법

Directory 표시 창 옆의  버튼을 클릭하여 DICOM CD Data가 있는 위치를 찾는다.

DICOM File Validation

기능의 목적

이 기능은 DICOM CD Data 내에 포함된 정보들이 DICOM 표준을 준수하고 있는 지를 검증 하기 위한 기능이다. 이 기능을 통해 import 된 데이터가 호환성에 어떠한 영향을 미치고 있는지를 알 수 있다.

사용 방법

DICOM CD Data의 경로를 찾았으면, 그 경로를 선택한 다음  버튼을 클릭하여 DICOM CD Data를 검증한다. 그러면 해당 경로에 위치한 DICOM CD Data를 Validation한 목록이 Toolkit의 왼쪽 창에 뜨고 각 목록에 해당하는 Validation 결과는 오른쪽 창에 나타난다. 오른쪽에 나타난 Validation 결과는 Toolkit의 내부적인 규칙에 의해 import 된 CD Data가 검증된 것이다.

만약 버튼을 클릭하여 CD형태가 아닌 단순 폴더 형식으로 된 DICOM File을 찾아  버튼을 클릭할 경우 위와 같은 창이 뜬다. “Find” 버튼 옆에 나타난 경로는 폴더가 위치한 경로이고 그 폴더 안의 image를 찾으려면 “Find”을 클릭한다.

“Find”버튼을 클릭하면 위와 같은 File의 목록이 있는 창이 뜬다. 이어서 “OK”버튼을 클릭한다.

그러면 폴더 내에 있는 DICOM File들의 목록이 좌측에 표시되며 이들 중 하나를 선택하여 “OK”버튼을 클릭하고  버튼을 클릭한 다음 특정 File을 클릭하면 위와 같이Validation 결과가 우측에 나타난다. 영상이 없는 DICOM File일 경우 위와 같이 File 자체에 대한 검증 결과는 조회할 수 있지만 Image Viewer에서 영상은 나타나지 않는다.

또한 File의 경로를 검색할 때의 최소 검색 단위는 폴더 형태이며 단일의 File은 Validation 대상으로 검색할 수 없다.

Validation 결과는 Validation 파일 목록에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 “DICOM Header Viewer” 를 선택함으로써 따로 창을 띄워 볼 수 있다.

DICOM File Image & DICOM Tag Information Viewer

기능의 목적

이 기능은 import 된 CD Data의 정보들이 어떠한 image와 DICOM Tag 정보들을 포함하고 있는 지를 열람하기 위한 기능이다. 이 기능을 통해 해당 image의 실제 image와 그 image를 구성하는 DICOM Tag 정보들을 확인할 수 있다.

사용 방법

DICOM CD에 수록된 Data들 중 해당 목록의 image와 DICOM Tag 정보를 보고자 할 때는버튼을 클릭하면 된다. 버튼을 클릭하면 해당 Data의 진단 image와 그 image의 DICOM Tag 정보가 동시에 Pop-up창 형태로 뜨게 된다.

Image Viewer에는 4가지 메뉴가 있는데 그 중 “Flag Apply” 메뉴에는 “Rescale Apply”, “Pixel Padding Value”, “Make Histogram”, “Show Overlay” 옵션이 있다.

“Layer” 메뉴에서는 Full Layer로 할 것인지, 1 혹은 2, 3 Layer로 할 것인지를 체크할 수 있도록 되어있다.

“MultiFrame” 메뉴에서는 Image Viewer에 나타난 image frame이 다중 frame일 경우 이전 frame(Prev)과 다음 frame(Next)으로 이동할 수 있게끔 하고 있다.

“etc” 메뉴에서는 해당 image를 프린터로 출력할 수 있도록 하고 있다.

“Paper Print”를 클릭하면 프린터 설정 및 인쇄 대화 상자가 뜬다.

DICOM Tag Viewer의 “File”메뉴에서는 사용자 컴퓨터에 저장된 File을 열거나 원격 File을 열고, Pixel Raw값을 저장하는 방식에 대한 메뉴들이 있다. “File Open”에서는 사용자 컴퓨터에 저장된 DICOM Tag정보 File을 열 수 있다. 메뉴를 선택하여 클릭하면 다음과 같은 File 검색창이 뜬다.

“Remote File Open”에서는 원격으로 File을 열 수 있다. 메뉴를 선택하여 클릭하면 다음과 같이 해당 컴퓨터의 IP와 Port번호 및 File 이름을 입력할 수 있는 창이 뜬다. 원하는 원격지 컴퓨터의 IP와 Port번호 및 File 이름을 입력하면 해당 File을 열 수 있다.

“Pixel Raw save”에서는 해당 Tag정보의 Pixel Raw 값을 저장 할 수 있도록 한다. 메뉴를 선택하면 다음과 같은 창이 뜬다.

“Pixel Jpeg Lossless save”에서는 Pixel값을 Jpeg Lossless 압축 방식으로 설정할 수 있다. “Pixel Jpeg Lossy save”에서는 Pixel 값을 Jpeg Lossy 방식으로 설정할 수 있다. 메뉴를 선택하여 클릭하면 다음과 같이 Q factor 값을 설정할 수 있는 창이 뜬다. 원하는 Q factor값을 지정하고 “OK”버튼을 클릭하면 Jpeg Lossy 방식으로 압축이 된다.

“Pixel Jpeg2000 save”메뉴에서는 Pixel 값을 Jpeg2000 압축방식으로 설정할 수 있다. 해당 메뉴를 선택하면 다음과 같이 Compression Ratio, Lossy, Lossless, Tile Dimension등과 같은 세부적인 사항들을 설정할 수 있는 창이 뜬다.

“Thumbnail save” 메뉴에서는 해당 image정보를 Thumbnail 형식으로 설정할 수 있다. “Save DS”메뉴에서는 해당 DICOM Tag 정보를 DICOM Set 형태로 저장할 수 있다. “Decompress Jpeg Lossy”메뉴에서는 Jpeg Lossy 방식으로 설정된 압축을 해제할 수 있다. “Decompress Jpeg2000”메뉴에서는 Jpeg 2000 방식으로 설정된 압축을 해제할 수 있다.

“Decompress”메뉴에서는 압축되어있는 File을 불러와서 압축을 해제할 수 있다. 해당 메뉴를 클릭하면 File을 불러올 수 있는 창이 뜬다.

“Layered DPCM Compress”메뉴에서는 DPCM(차분펄스부호변조)을 이용한 계층적 image 압축 방식을 설정할 수 있다. “Layered Jpeg Compress”메뉴에서는 계층적 Jpeg 압축 방식을 설정할 수 있다.

“Copy DS”메뉴에서는 해당 DICOM Tag 정보를 DICOM Set 형태로 복사할 수 있다. “Exit”메뉴에서는 DICOM Tag Viewer 창을 닫을 수 있다.

다음 그림을 보면 위에서 언급한 저장방식들이 각각의 DICOM File로 저장된 것을 알 수 있다. (DPCM, Jpeg2000,Lossless..)

“MT DICOM COM Test”메뉴는 DICOM Compression을 테스트 하는 메뉴이다.

DICOM Tag Viewer에 있는 “View”메뉴에서는 DICOM Image Viewer를 열어볼 수 있다.

“Image view” 탭을 클릭하면 DICOM Image Viewer가 뜬다.

DICOM File Validation 결과 저장

기능의 목적

이 기능은 DICOM File의 Validation결과를 별도로 보관해야 할 경우를 위한 기능이다. 이 기능을 통해 DICOM File의 Validation 결과를 Text File 형식으로 저장할 수 있다.

사용 방법

Toolkit을 이용하여 검증한 Data들 중 필요한 결과가 있을 경우  버튼을 클릭 한다.  버튼을 클릭하면 해당 목록의 Data 검증 결과가 Text File 형태로 Toolkit  Program이 존재하는 Directory에 저장된다.

DICOM File Validation 결과 인쇄

기능의 목적

이 기능은 DICOM File의 Validation 결과를 출력하여 문서의 형태로 보관할 필요가 있을 경우를 위한 기능이다. 특정 File의 Validation 결과를 실제 문서상으로 분석이 필요할 때 사용자 컴퓨터와 연결된 프린터를 통해 해당 Validation 결과를 문서로 출력할 수 있다.

사용 방법

Toolkit을 이용하여 검증한 Data들 중 실제 문서로 필요한 경우  버튼을 클릭 한다.  버튼을 클릭하면 해당 목록의 Data 검증 결과가 Toolkit이 작동되고 있는 컴퓨터와 연결된 프린터를 통해 출력된다.

DICOM File Validation 결과 전송

기능의 목적

이 기능은 Toolkit을 이용하여 Validation 한 DICOM File을 다른 곳으로 전송하기 위한 기능이다. 이 기능을 통해 원격지 컴퓨터의 IP주소 및 port 번호, AE Title을 설정하여 원하는 Data를 원격지로 전송할 수 있다.

사용 방법

Toolkit을 이용하여 검증한 Data들 중 서버로 전송할 필요가 있는 경우  버튼을 클릭 한다.  버튼을 클릭하면 DICOM Sending 모듈 창이 뜨게 된다. AE Title과 Host IP, Port 번호가 이미 설정된 상태라면 설정된 값에 따라 해당 Data가 전송된다.

DICOM Sending 모듈 창이 뜨게 되면 AE Title과 Host IP, Port 번호를 설정하기 위해 ”Session” -> “Config” tab을 클릭하여 위 그림과 같은 창을 띄우면 “Server...” 라는 창이 또 하나 뜬다.

이 창에서 “ADD” 버튼을 클릭하면 AE Title과 Host IP, Port 번호를 설정 할 수 있다. 설정하고자 하는 값들을 입력한 뒤에 “입력” 버튼과 “OK” 버튼을 차례로 클릭하면 설정이 완료된다.

예를 들면, Lead Tool Server 창을 띄워보면 Validation Toolkit으로 검증한 “송희민” 이라는 환자의 image가 전송되어있음을 알 수 있으며, 전송된 image는 오른쪽에서 image 형태로 확인할 수 있다.

Lead Tool Server에서 “Server” -> "Administration” Tab을 차례로 클릭하면 Security 모드를 설정할 수 있다. Security Module 사용을 원하는 경우 “TLS Secure Mode”에 마우스로 체크한다.

DICOM Data 수정

기능의 목적

이 기능은 Validation 결과 오류로 지적된 내용을 올바르게 정정하기 위한 기능이다.

보안을 위해 실제 CD Data에 덮어쓰기는 불가하고, Validation 결과를 따로 저장하거나 인쇄하기 전에 정정하기 위해 주로 쓰이는 기능이다.

사용 방법

검증된 Data들 중 오류로 표시된 부분을 수정하고자 할 때 해당 Data를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 메뉴가 나오고 이들 메뉴 중 “DICOM Data 수정” 이라는 기능을 사용하여 수정할 수 있다.

메뉴들 중 DICOM Data 수정 이라는 메뉴를 클릭하면 위 그림과 같은 화면이 뜬다. 예를 들면, Patient Birth Date 값이 Null값이라고 오류로 지적되어 이를 추가하고자 할 때 Patient Directory내에서 “Patient Birth Date”를 찾아 더블클릭하면 값을 입력할 수 있는 창이 뜬다.

.

원하는 값을 입력한 뒤 “Modify” 버튼을 클릭한다.

기존의 값이 존재하는 상태에서 사용자가 원하는 값으로 변경한 다음 “Insert After”버튼을 클릭하면 기존에 있던 값이 존재하는 상태에서 그 다음 줄에 기록된다. “Insert Before”버튼을 클릭하면 그 이전 줄에 기록된다.  위 그림과 같이 처음 값이 3545213인데 1234567로 값을 바꾸어 입력하고 “Insert After”버튼을 클릭하면 3545213 다음에 기록되며 그 다음에 8910112로 바꾸어 입력하고 나서  “Insert Before”을 클릭하면 이전의 1234567 바로 전 줄에 기록되게 된다.  (CD Data가 아닌 경우)특정 항목을 선택하여 “Delete”버튼을 클릭하면 해당 항목의 설정 값이 삭제된다.

“파일경로 지정”버튼을 클릭하여 “파일경로 설정”버튼을 클릭하여 File이 저장될 경로를 설정하고, dcm 확장자의 File명을 입력한 다음 “OK”버튼을 클릭하고 나서    버튼을 클릭하면 변경된 값이 설정한 경로에 dcm File로 저장된다.

선택한 값이 수정할 수 없는 값인 경우 위와 같은 경고 message box가 뜬다.  버튼을 클릭하면 데이터 수정 창이 닫힌다. 사용자가 변경한 값은 Import한 CD Data에 덮어쓰기를 할 수 없다.

프로그램 종료

기능의 목적

이 기능은 Toolkit의 사용을 정상적으로 종료하기 위한 기능이다. 사용을 잠시 보류하고 추후에 다시 활성화 시켜 바로 사용하기 위한 기능이기도 하다.

사용 방법

프로그램을 종료할 경우 화면 우측 상단의 'X'표 모양의 닫기 버튼을 클릭하면 다음과 같이 프로그램을 완전히 종료할 것인지, 아니면 화면 우측 하단에 트레이 아이콘 상태로 남겨놓을 것인지를 묻는 메시지 창이 뜬다.

여기서 '예(Y)'를 클릭하면 정말 종료할 것인지를 묻는 또 한 번의 확인 message box가 뜬다. 여기서 다시 '예(Y)'를 클릭하면 프로그램은 완전히 종료가 된다.

'아니오(N)'를 클릭하면 다음 그림과 같이 프로그램이 우측 하단의 트레이 아이콘으로 숨겨진다. 다시 사용할 경우 트레이아이콘을 마우스로 더블 클릭하면 프로그램 실행창이 다시 활성화 된다.

툴킷 관련 문의처

툴킷 개발 관련 문의처

□ 연세대학교 방사선학과

- 책임자 : 김 희 중 교수

- 전  화 : 033-760-2475

- 팩  스 : 033-760-2815

- 이메일 : hjk1@yonsei.ac.kr

- 주  소 : 강원도 원주시 흥업면 매지리 연세대 원주캠퍼스 백운관 338호

툴킷 배포 관련 문의처

□ 식품의약품안전청 의료기기평가부 전자의료기기팀

- 책임자 : 김 혁 주 팀장

- 전  화 : 02-380-1759

- 팩  스 : 02-380-1757

- 주  소 : 122-770 서울시 은평구 통일로 194번지